Рекомендации по проведению предварительной обработки образцов биоматериала перед проведением процедуры выделения НК с использованием набора реагентов ПРОБМ-МЧ-РАПИД II

1) Перед выделением нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) из образцов соскобов эпителиальных клеток из ротоглотки и носоглотки, взятых в транспортную среду СТОР-Ф, с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II для дальнейшего проведения одиночных и пакетных ПЦР-исследований (соответствующие исследования, представленные в Приложении 1), высокоскоростное центрифиугирование не требуется.

Пробирки с образцами необходимо встряхнуть на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с и центрифугировать на микроцентрифуге-вортексе в течение 1-3 с.

Для выделения НК используется аликвота объёмом 100 мкл при работе со всеми фасовками набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II.

2) Подготовка образцов мочи к процедуре выделения НК с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II для дальнейшего проведения одиночных и пакетных ПЦР-исследований (соответствующие исследования, представленные в Приложении 1) осуществляется согласно Таблице 2, представленной в п. 6.5 инструкции по применению набора реагентов (Приложение 2).

3) Подготовка образцов соскобов эпителиальных клеток из урогенитального тракта, взятых в транспортную среду СТОР-Ф, к процедуре выделения НК с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II для дальнейшего проведения одиночных ПЦР-исследований (соответствующие исследования, представленные в Приложении 1) осуществляется согласно Таблице 2, представленной в п. 6.5 инструкции по применению набора реагентов (Приложение 2).

4) При проведении пакетных ПЦР-исследований (соответствующие исследования, представленные в Приложении 1) по причине высоких требований к качеству и количеству биоматериала, а также большому разнообразию используемых транспортных сред, для получения максимально валидных результатов требуется подготовка образцов соскобов эпителиальных клеток из урогенитального тракта, взятых в транспортную среду СТОР-Ф, к процедуре выделения НК с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II путём высокоскоростного центрифиугирования при RCF(g) 12000–16000 в течение 3 мин. Дальнейшая работа должна проводиться с использованием полученного осадка. В данном случае использование гомогенизатора при работе с фасовкой N при проведении ручного выделения и фасовкой А при проведении автоматического выделения обязательно.

При проведении пакетных ПЦР-исследований (соответствующие исследования, представленные в Приложении 1) методика выделения нуклеиновых кислот с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II на станциях для автоматического выделения KingFisher Flex 96 и AutoPure-96 из аликвоты объёмом 100 мкл может быть валидирована клиентом самостоятельно. При этом обязательно должна быть проведена оценка качества/количества полученной ДНК с использованием комплекта реагентов для ПЦР-амплификации геномной ДНК человека в режиме реального времени (КВМ), ООО «ДНК-Технология ТС», Россия.

6) Перед выделением нуклеиновых кислот из соскобов эпителиальных клеток из урогенитального тракта, взятых в транспортно-фиксирующую среду (раствор) для жидкостной цитологии «PreservCyt» (Холоджик Инк, США) и пр., предварительная обработка биоматериала с использованием фермента протеиназа К не обязательна. Достаточным является проведение концентрирования образца из объёма 1-1,5мл транспортной среды путём высокоскоростного центрифугирования при RCF(g) 12000-16000 в течение 3 мин. с полным удалением надосадочной жидкости (Таблица 2 п. 6.5 инструкции по применению набора реагентов, Приложение 2). Дальнейшая работа должна проводиться с использованием полученного осадка.

7) Перед выделением нуклеиновых кислот из соскобов эпителиальных клеток из урогенитального тракта, взятых в некоторые спиртовые транспортно-фиксирующие среды (растворы) для жидкостной цитологии, например, в консервирующую жидкость BD SurePath (Becton Dickinson, США, ФСР №ФСЗ 2010/06235), и пр., необходимо проведение концентрирования образца из объёма 1-1,5мл транспортной среды путём высокоскоростного центрифугирования при RCF(g) 12000-16000 в течение 3 мин. с полным удалением надосадочной жидкости. Дальнейшая обработка полученного осадка проводится с использованием фермента протеиназа К (Набор реагентов для предобработки биоматериала при выделении нуклеиновых кислот (ПРОБА-ПК), ООО «ДНК-Технология ТС», Россия) начиная с п.п. 7.5.5 инструкции по применению набора реагентов ПРОБА-ПК (Приложение 3). Проведение инактивации фермента протеиназа К при 95 °С в течение 10 мин. (п.п. 7.5.8 инструкции по применению набора реагентов ПРОБА-ПК) необязательно.

8) На данный момент проводится валидация различных транспортно-фиксирующих сред для жидкостной цитологии с целью их совместного использования с набором реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II. Перечень совместимых сред постоянно обновляется. Для уточнения возможности использования конкретной транспортно-фиксирующей среды совместно с набором реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II рекомендуется обращаться в службу клиентской поддержки компании «ДНК-Технология».

Приложение 1

Перечень наборов реагентов для проведения ПЦР-исследований, совместимых с набором реагентов для выделения нуклеиновых кислот

ПРОБА-МЧ-РАПИД II

Урогенитальные инфекции:

- Хламидия трахоматис (ХЛАМИ-ГЕН)

- Микоплазма хоминис (ПЛАЗМОГЕН-Мх)

- Микоплазма гениталиум (ПЛАЗМОГЕН-Мг)

- Уреаплазма уреалитикум + парвум (ПЛАЗМОГЕН-УП)

- Уреаплазма парвум (ПЛАЗМОГЕН-УП)

- Уреаплазма уреалитикум (ПЛАЗМОГЕН-УП)

- Трихомонас вагиналис (ТРИХО-ГЕН)

- Гарднерелла вагиналис (ГАРД-ГЕН)

- Нейссерия гонорея (ГОНО-ГЕН)

- C.trachomatis/T.vaginalis Комплекс

- C.trachomatis/N.gonorrhoeae Комплекс

- T.vaginalis/N.gonorrhoeae Комплекс

- TNC КОМПЛЕКС

Грибковые инфекции:

- МикозоСкрин

- Кандида альбиканс (КАНД-ГЕН)

Герпесвирусные инфекции:

- HSV1/HSV2/CMV ГерпесКомплекс

- Вирус простого герпеса 1,2 (ВПГ-ГЕН)

- Вирус герпеса человека тип 6 (HHV6)

- Вирус герпеса человека тип 8 (HHV8)

- Цитомегаловирус (ЦМВ-ГЕН)

- Вирус Эпштейна-Барр (EBV)

- Вирус ветряной оспы (Вирус варицелла зостер (VZV))

Папилломавирусные инфекции:

- HPV квант-4

- HPV квант-15

- HPV квант-21

- ВПЧ-ГЕН-16/18

Инфекции респираторного тракта:

- SARS-CoV-2/SARS-CoV

- SARS/RSV/Грипп Комплекс

- SARS-CoV-2/Грипп Комплекс

- Грипп A Комплекс H1N1pdm09/H3N2

- Вирус Гриппа А

- Вирус гриппа A H1N1pdm09

- Грипп A Комплекс H1N1pdm09/H3N2

- Вирус Гриппа В

- ГриппКомплекс A/B

- ОРВИ Комплекс

- ОРВИ Скрин

- C. diphtheriae Tox

Исследование микробиоты:

- Фемофлор®16

- Фемофлор®8

- Фемофлор®4

- Фемофлор®Скрин

- Андрофлор®

- Андрофлор®Скрин

Выявление генов резистентности к антибиотикам:

- БакРезиста GLA Van/Mec

- БакРезиста GLA

Нозокомиальные и внебольничные инфекции:

- БакСкрин УПМ

Прочие инфекции:

- Streptococcus agalactiae

- Listeria monocytogenes

Приложение 2

Подготовка биологического материала к процедуре выделения нуклеиновых кислот с использованием набора реагентов

ПРОБА-МЧ-РАПИД II

##### Таблица 2– Подготовка биологического материала

##### (Таблица представлена в п. 6.5 инструкции по применению набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II)

| Биоматериал | Выделение НК с использованием набора реагентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фасовка N Фасовка A Фасовка P (ручное внесение биоматериала в лунки планшета №1) |  | Фасовка P (автоматизированное внесение биоматериала в лунки планшета №1) |
| Соскобы эпителиальных клеток из урогенитального тракта в транспортной среде СТОР-Ф | Центрифугируйте пробирку с биоматериалом при RCF(g) 12000–16000 в течение 3 мин при комнатной температуре (от 18 °С до 25 °С), затем удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке примерно 100 мкл (осадок + жидкая фракция) |  | Центрифугирование биоматериала в транспортной среде СТОР-Ф перед выделением НК не требуется |
| Соскобы эпителиальных клеток из урогенитального тракта в транспортной среде (растворе) «PreservCyt» (Холоджик Инк, США) | - Тщательно перемешайте содержимое виалы с образцом в транспортной среде (растворе), интенсивно встряхнув виалу. - Перенесите в одноразовую пластиковую пробирку объёмом 1,5 мл 1,0 мл материала. Плотно закройте пробирку. - Центрифугируйте пробирку при RCF(g) 12000-16000 в течение 3 мин. - Максимально полно удалите надосадочную жидкость. |  |  |
|  | - Добавьте к осадку 100 мкл транспортной среды СТОР-Ф или стерильного физиологического раствора и ресуспендируйте осадок пипетированием. | 5. Добавьте к осадку 200 мкл транспортной среды СТОР-Ф или стерильного физиологического раствора и ресуспендируйте осадок пипетированием. |  |
| Моча | - Перенесите в одноразовую пластиковую пробирку объёмом 1,5 мл 1,0 мл мочи. Плотно закройте пробирку. - Центрифугируйте пробирку при RCF(g) 12000-16000 в течение 3 мин. - Если после центрифугирования объём осадка солей более 100 мкл (визуально более 1/3 пробирки), наиболее полно удалите надосадочную жидкость и выполните пункты 4-6. Если объём осадка не более 100 мкл, удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке до 100 мкл (осадок + жидкая фракция). Образец готов для выделения НК. - Добавьте к осадку 1,0 мл стерильного физиологического раствора. Плотно закройте пробирку. - Центрифугируйте пробирку при RCF(g) 12000-16000 в течение 3 мин. |  |  |
|  | - Удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке до 100 мкл (осадок + жидкая фракция) | 6. Удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке до 100 мкл (осадок + жидкая фракция) 7. Добавьте к осадку 100 мкл транспортной среды СТОР-Ф или стерильного физиологического раствора и ресуспендируйте осадок пипетированием. |  |
| Мазки эпителиальных клеток из ротоглотки, носоглотки в транспортной среде СТОР-Ф | Центрифугирование биоматериала в транспортной среде СТОР-Ф перед выделением НК не требуется |  |  |

Приложение 3

Предварительная обработка образцов соскобов цервикального канала, взятых в транспортно-фиксирующую среду для жидкостной цитологии,

для последующего выделения ДНК

(информация представлена в п. 7.5 инструкции по применению набора реагентов ПРОБА-ПК)

7.5.5 Встряхните пробирки с буфером ПК и протеиназой К в течение 3-5 с на микроцентрифуге-вортексе и центрифугируйте в течение 3-5 с на микроцентрифуге-вортексе.

7.5.6 Приготовьте лизирующую смесь. Для этого смешайте в отдельной пробирке:

• 100 × (N+1) мкл буфера ПК,

• 3,0 × (N+1) мкл протеиназы К,

где N – количество промаркированных пробирок.

7.5.7 Добавьте в каждую из пробирок с биоматериалом (см. 7.5.3), а также в пробирку, маркированную «К-», по 100 мкл лизирующей смеси, встряхните пробирки на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с.

7.5.8 Термостатируйте пробирки при 55 °С в течение 1 часа, затем при 95 °С в течение 10 мин.

ВНИМАНИЕ! Во время инкубации при 55 °С необходимо встряхнуть пробирки с образцами 1-2 раза в течение 3-5 с на микроцентрифуге-вортексе, не допуская залипания ткани на стенках пробирки. При прогревании пробирок возможно открывание крышек! Рекомендуется использовать пробирки с защелкой и/или термостаты с прижимной крышкой (например, ТТ-1-«ДНК-Техн.» производства ООО «НПО ДНК-Технология»). Предварительный прогрев термостата не требуется. Оба температурных режима могут быть запрограммированы в одном термостате.

7.5.9 Осадите капли центрифугированием в течение 3-5 с на микроцентрифуге-вортексе.

7.5.10 Перенесите в пустые одноразовые промаркированные пробирки объёмом 1,5 мл необходимый объем лизата, соответствующий объему образца для выделения. Примечание - Если объём образца для выделения соответствует 100 мкл, при отсутствии осадка можно провести выделение, не перенося образец в другую пробирку.

7.5.11 Далее проведите выделение нуклеиновых кислот в соответствии с инструкцией к набору/комплекту реагентов для выделения нуклеиновых кислот. С учетом предварительной обработки образцов время лизиса может быть сокращено до 5 минут.