Приложение 3 к извещению

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код позиции по КТРУ/ ОКПД2 | Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики товара и иные характеристики и показатели товара (с обоснованием необходимости использования дополнительных характеристик отсутствующих в КТРУ) |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения характеристики |  |
| 1 | Встряхиватель лабораторный | 32.50.50.190-00000843/ 32.50.50.190 | Характеристики КТРУ: отсутствуют* |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение сети переменного тока частотой 50/60 Гц: 230В ± 10%. Максимальная потребляемая мощность: 55Вт ± 10%. Номинальная мощность: 14‒17 Вт. | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | не более 121 х 179 х 120 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Масса (без комплектующих) | ≤ 0,88 | Килограмм (кг) |  |
|  |  |  | Сенсорная панель (ВхШ), мм | не более 92 х 42 | - |  |
|  |  |  | Постоянная частота вращения: 2820±150 (об/мин). Время непрерывной работы:30мин. Относительное центробежное ускорение (RCF), не более (50 Гц): 645 x g. | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Время разгона до максимальной частоты вращения ротора | ≤ 1 | Секунда (сек) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Время полной остановки ротора | ≤ 5 | Секунда (сек) |  |
|  |  |  | Уровень звуковой мощности шума на рабочем месте оператора, дБА | ≤ 70 | - |  |
|  |  |  | Установка таймера: 3 сек,5 сек, 10 сек или неограниченное время. | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Амплитуда эксцентрика | 4 | Миллиметр (ММ) |  |
|  |  |  | Количество роторов в комплекте | 4 | - |  |
|  |  |  | Совместимость роторов с микропробирками объемом 0,2, 0,5, 1,5, 2 мл и стрипованными пробирками. Ротор для 6 стрипов 8х0,2 мл и 6 микропробирок 2,0/1,5 мл. Ножки-присоски на нижней части прибора. Насадка-встряхиватель (вортекс). Функция встряхивания и низкоскоростного центрифугирования в одном приборе. Асинхронный двухполюсный электродвигатель. Автоматическое торможение привода (функция авто-стоп). | наличие | - |  |
| 2 | Термостат лабораторный | 32.50.50.190-00000839/ 26.51.70.110 | Характеристики КТРУ: отсутствуют* |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  | Семисегментный индикатор для отображения цифровой информации. Выключатель питания с индикацией поданного сетевого напряжения. Светодиод для индикации общего состояния таймера | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Отсчет времени от 1мин до 99мин. | наличие | - |  |
|  |  |  | Шаг установки времени таймера | 1 | Минута (мин) |  |
|  |  |  | Габариты (Д×Ш×В), мм | не более 260х130x80 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Вес | ≤ 2 | Килограмм (кг) |  |
|  |  |  | Термоблок алюминиевый. Формат термоблока: моноблок. Количество пробирок по 1,5мл в термоблоке: 40 шт. Количество пробирок по 0,5мл в термоблоке: 28 шт. Керамический нагревательный элемент. Встроенная система регулирования температуры на базе микроконтроллера. Диапазон регулирования температуры: от температуры окружающей среды до + 99 °С. Дискретность задания температуры: 1°С. Точность поддержания температуры в термоблоке: ±1°С. Наличие предохранителя. | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Электропитание: 220±10% В, 50-60 Гц. Мощность при первоначальном нагреве: 200Вт. Мощность при поддержании заданной температуры: 40Вт. | соответствие | - |  |

- *В связи с отсутствием необходимых характеристик товара в КТРУ и в соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных ППРФ от 8 февраля 2017 года № 145, Заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара в соответствии с положениями ст. 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Данная информация необходима с целью получения Заказчиком Товара, соответствующего его потребностям.

Поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

Технические, качественные, функциональные характеристики оборудования (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики оборудования и иные характеристики и показатели оборудования должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта, и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям действующих стандартов, утвержденных на данный вид оборудования. Оборудование должно соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации

Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность оборудования при его хранении и транспортировании до места доставки оборудования.

Транспортировка оборудования должна осуществляться поставщиком видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка данного вида оборудования.

Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку оборудования с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества оборудования, его свойств и характеристик, безопасность оборудования и исключение возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи оборудования.

Услуги выполняются поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей. Поставщик для оказания услуг по монтажу и наладке (вводу в эксплуатацию) товара вправе привлечь за свой счет стороннюю организацию, имеющую действующую лицензию.

Лицо, оказывающее услуги по монтажу и наладке (вводу в эксплуатацию) товара, должно иметь действующую лицензию по техническому обслуживанию медицинских изделий, в соответствии с классом поставленного оборудования, выданную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445 и признании утратившими силу отдельных актов правительства Российской Федерации», с указанием в перечне выполняемых работ, оказываемых услуг в составе  указанного вида деятельности.

Оказание услуг должно производиться в соответствии с действующими технологическими стандартами, указаниями, содержащимися в технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования.

Оказание услуг по сборке, установке и монтажу оборудования осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования и законодательством Российской Федерации и включает комплекс работ по расконсервации, установке, сборке и монтажу оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования.

Оказание услуг по вводу в эксплуатацию оборудования включает пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров оборудования.

Оказание услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов заказчика, эксплуатирующих оборудование, включает в себя инструктаж и обучение правилам эксплуатации оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования.

Поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании оборудования в соответствии с Техническим заданием, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования.

Поставщик предоставляет заказчику гарантии производителя (изготовителя) оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, а также надлежащее качество оборудования.

Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

Гарантия поставщика на поставленное оборудование составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев. Гарантия производителя на оборудование составляет не менее не менее 24 (двадцати четырех) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания документа о приемке.