Ограничения

| №№ | Требуемое значение показателя | QuantStudio 5 | Fluorite | Locus Intero 6 | Lepgen-96 | Molarray MA-9600P | ДТпрайм 5M1 | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребляемая мощность не более 850 Вт | 960 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 550 | Ограничение китайцев по мощности |
|  | Цветной ЖК экран прибора | Наличие | Наличие | Наличие | Нет экрана, только индикаторы | Наличие | Наличие |  |
|  | Рекомендованный объем реакционной смеси | - | 0-100 | 0-100 | 15-100 | 15-120 | 10-100 |  |
|  | Диапазон температуры не уже 2-99 °С | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 4-99 | 4 -100 | 0-100 |  |
|  | Длины волн возбуждения/ поглощения в диапазоне не менее 450-730 нм | 455-723 | 465-664 | 465-730 | 470-710 | 470-710, погрешность ±10 | 450-746 |  |
|  | Точность поддержания температуры, не более ±0,3°С | 0,25 |  | 0,1 | 0,5 | ±0,1 | 0,2 |  |
|  | Неравномерность температуры не менее 0,3 °С | 0,4 |  | ±0,1 | ±1 | ±0,2 | 0,3 |  |
|  | HRM | Наличие | Наличие | Наличие | нет- | нет | Наличие |  |