Таблица регистрации изменений

| Изм. | Дата | Описание | Выполнил |
| --- | --- | --- | --- |

Общие сведения

| Позиция по технологической схеме | 39 (206.5, 207.3) |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Амплификатор |
| Назначение | Проведение качественных и количественных исследований ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 |
| Расположение оборудования | В отапливаемом помещении |
| Количество, шт. | 2 |

Требования опросного листа

| № | Наименование | Требование | Поставщик (заполняется поставщиком) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Структура термоблока | Моноблок |  |
|  | Количество лунок термоблока, шт | 96 по 200 мкл |  |
|  | Диапазон регулирования температуры термоблока, °С | 0-100 |  |
|  | Дискретность установки температуры термоблока, °С | 0,1 |  |
|  | Точность поддержания температуры термоблока, не более, °С | ±0,2 |  |
|  | Однородность температуры по термоблоку, не более, °С | 0,3 |  |
|  | Максимальная (средняя) скорость нагрева термоблока в диапазоне от 0°С до 100°С, °C/с | 3,5 (2,3) |  |
|  | Максимальная (средняя) скорость охлаждения термоблока в диапазоне от 100°С до 55°С, °C/с | 2,5 (2,1) |  |
|  | Максимальный перепад температур при создании градиентного температурного поля моноблока, °С | 10 |  |
|  | Число оптических каналов | 4, 5, или 6 |  |
|  | Максимальное время измерения (детекции) одного канала, не более, с | 8 |  |
|  | Интерфейс с компьютером | USB 2.0 High-speed А-В |  |
|  | Напряжение, В | 230±10% |  |
|  | Частота питания, Гц | 50/60 |  |
|  | Установленная мощность, Вт, не более | 550 |  |
|  | Габаритный размеры (ШхГхВ), мм, не более | 210х540х540 |  |
|  | Масса прибора, кг | Указать поставщику |  |

Дополнительные данные, требования

| № | Описание | Требование | Поставщик (заполняется поставщиком) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектация | Оборудование должно быть укомплектовано: - Кабель связи с компьютером, типа USB 2.0 High-speed A-B – 1 шт.; - Сетевой кабель (трехпроводный) – 1 шт.; - Предохранители плавкие (10 А, 250 В, 5х20 мм) – 2 шт.; - Дистрибутив с программным обеспечением ДТмастер версии 1.2 и выше – 1 шт.; - Руководство по эксплуатации. Работа с прибором – 1 шт.; - Руководство пользователя – 1 шт.; - Паспорт – 1 шт. |  |
|  | Назначенный срок службы оборудования | Не менее 10 лет |  |
|  | Примечание | Материальное исполнение корпуса должно быть устойчиво к обработке хлорактивным дезинфектантам и 70% этиловому спирту |  |